関係法令（放射線管理関係）抜粋

医療法

■施行規則

（エックス線診療室）

第三十条の四 　エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 　天井、床及び周囲の画壁（以下「画壁等」という。）は、その外側における実効　　線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるも　　のとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所であ　　る画壁等については、この限りでない。

二 　エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。　　ただし、第三十条第四項第三号に規定する箱状のしやへい物を設けたとき、又は近接　　透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設け　　たときは、この限りでない。

三 　エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

（管理区域）

第三十条の十六 　病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、　管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。

２ 　病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような　措置を講じなければならない。

（注意事項の掲示）

第三十条の十三 　病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー　放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、　診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位　元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放　射線治療病室（以下「放射線取扱施設」という。）の目につきやすい場所に、放射線障　害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。

（取扱者の遵守事項）

第三十条の二十 　病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に　掲げる事項を遵守させなければならない。

一 　診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は　　廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室　　又は施設の外に出ないこと。

二 　放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第　　三十条の二十六第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放　　射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放　　射線治療病室から持ち出さないこと。

三 　放射性同位元素によつて汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第　　三十条の二十六第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだり　　に管理区域からもち出さないこと。

２ 　病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項　を遵守させなければならない。

一 　エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表　　示すること。

二 　診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電　　子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当な標示を付す　　ること。

（放射線障害が発生するおそれのある場所の測定）

第三十条の二十二 　病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場　所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない　期間ごとに一回（第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二　号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度（連続して排水し、又は排気する　場合は、連続して））放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その　結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

一 　エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、　　診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であ　　つて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合にお　　けるエツクス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照　　射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、　　管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の　　境界における放射線の量の測定

二 　排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設　　備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定

（線量限度）

第三十条の二十七 　第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線　量限度は、次のとおりとする。ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業　に従事した放射線診療従事者等（女子については、妊娠する可能性がないと診断された　者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次　項において「緊急放射線診療従事者等」という。）に係る実効線量限度は、百ミリシー　ベルトとする。

一 　平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト

二 　四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト

三 　女子（妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は　　診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。）については、前　　二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三　　月間につき五ミリシーベルト

四 　妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等　　により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内　　部被ばくについて一ミリシーベルト

２ 　第三十条の十八第一項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次の　とおりとする。

一 　眼の水晶体については、四月一日を始期とする一年間につき百五十ミリシーベル　　ト（緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベル　　ト）

二 　皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト（緊急　　放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、一シーベルト）

三 　妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミ　　リシーベルト

医師法

■法

第十七条 　医師でなければ、医業をなしてはならない。

歯科医師法

■法

第十七条 　歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。

診療放射線技師法

■法

（定義）

第二条 　この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。

一 　アルフア線及びベータ線

二 　ガンマ線

三 　百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線

四 　エツクス線

五 　その他政令で定める電磁波又は粒子線

２ 　この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科　医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射（撮影を含み、照射機器又は放射性同位　元素（その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。）を人体内にそ　う入して行なうものを除く。以下同じ。）することを業とする者をいう。

（禁止行為）

第二十四条 　医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する　業をしてはならない。